ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№
п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Код-94 5210 1. Механико-гидравлический универсальный хирургический стол 	
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 шт	
3.	Требования к качеству товара 	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.)	
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	См. ниже	
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.	
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	
7.	Требования к размерам  и упаковке товара 	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	
8.	Требования к отгрузке товара  (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.) 	Доставка, разгрузка, установка, пуск наладка.	
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)		

Техническая характеристика 	
на механико-гидравлический универсальный хирургический стол	
	 	
№п/п	Техническая характеристика	параметр	соответствие	
 	Механико-гидравлический Универсальный хирургический стол с ручным управлением, 5 секций-ножная разделенная, почечный валик, управление съемной ручкой "заводилкой" серии PI050, Mediland, Тайвань с доп.принадлежностями		соответствие	
1	Универсальность-применение для всех типов операций		соответствие	
2	Привод стола механогидравлический		соответствие	
3	Форма станины Y-образная		соответствие	
4	Покрытие станины выполнено из полированной нержавеющей стали		соответствие	
5	Покрытие станины легко моющееся, устойчивое к истиранию и воздействию химических веществ		соответствие	
6	Гидравлический напольный тормоз для надежной фиксации стола		соответствие	
7	Управление напольным тормозом осуществляется педалью на станине		соответствие	
8	Количество секций столешницы, ножная секция разделенная	4	соответствие	
9	Рама столешницы выполнена из нержавеющей стали		соответствие	
10	Столешница выполнена из рентген-прозрачного поликарбоната		соответствие	
11	Привод подъема/опускания столешницы гидравлический, управляется педалью на станине		соответствие	
12	Подъем столешницы	660-1010мм	соответствие	
13	Изменение положения столешницы: Тренделенбург/антитренделенбург, боковые наклоны - управляется вручную, механически, ручкой		соответствие	
14	Положение Тренделенбург/антитренделенбург	30/30 0	соответствие	
15	Боковые наклоны столешницы	25/25 0	соответствие	
16	Привод головной секции ручной механический		соответствие	
17	Головная секция съемная		соответствие	
18	Движение головной секции вверх/вниз	30/90 0	соответствие	
19	Привод спинной секции ручной - газовый пружиной		соответствие	
20	Движение спинной секции вверх/вниз	75/30 0	соответствие	
21	Изменение положения тазовой секции механическое		соответствие	
22	Почечный валик встроенный		соответствие	
23	Почечный валик выполнен из нержавеющей стали		соответствие	
24	Управление почечным валиком механическое, осуществляется ручкой		соответствие	
25	Подъем почечного валика	130мм	соответствие	
26	Ножная секция разделенная, управляется вручную механически		соответствие	
27	Движение раздельной ножной секции вверх/вниз/в стороны	0/90/180 0	соответствие	
28	Матрас на столешнице съемный, на весь стол, соответствует секциям		соответствие	
29	Матрас полиуретановый негорючий электропроводящий, рентген-прозрачный,  противопролежневый, стойкий к истиранию и дезинфекционным средствам, с антистатическим эффектом		соответствие	
30	Толщина матраса	60мм	соответствие	
31	Наличие рельсов для рентгеновской кассеты под всей поверхностью стола		соответствие	
32	Размер рентгеновской кассеты	14х17" (30х40см)	соответствие	
33	Длина стола	1950мм	соответствие	
34	Наличие боковых рельсов для крепления дополнительных принадлежностей		соответствие	
35	Размер боковых рельсов	10х28,5мм	соответствие	
36	Наличие стопоров на боковых рельсах, препятствующих соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей		соответствие	
37	Совместимость с дополнительными принадлежностями электрогидравлического стола Mediland С-200		соответствие	
38	Ширина стола/с рельсами	500/550мм	соответствие	
39	Грузоподъемность стола	180кг	соответствие	
40	Вес стола	210кг	соответствие	
41	Возможность превышения стандартной нагрузки на стол в 2 раза, на время не менее 4 часов		соответствие	
	Доп. принадлежности:			
	Дуга анестезиолога, мощная разборная		 	
	Ремень-фиксатор нижних конечностей, мягкий		 	
 	Подлокотник для 9,5х28,5мм боковых рельсов